Аукцион на закупку реагентов для Диагностического центра "Вивея"  проведен без нарушения закона.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю поступила жалоба ООО «РеМи» на действия Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края и государственного заказчика -  КГБУЗ «Консультативно -  диагностический центр «Вивея».  ООО «РеМи» считает,  что при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку реагентов и расходных материалов для медицинского прибора,  техническая часть аукционной документации содержала фирменные наименования конкретных товаров,  выпускающихся конкретными производителями,  что ограничило количество участников аукциона.
В соответствии с частью 3  статьи 34  Закона о размещении заказов при указании в документации об аукционе на товарные знаки,  они должны сопровождаться словами «или эквивалент»,  за исключением случаев несовместимости товаров.
Комиссией Хабаровского УФАС России установлено,  что с учетом конструктивных особенностей медицинский прибор Центра «Вивея» -  иммуноферментный анализатор «Эволис» -  откалиброван и адаптирован под определенные реагенты,  содержащие вещества,  препятствующие загрязнению одного реагента другим.  В случае замены реагентов аппарат необходимо будет предварительно перепрограммировать,  данная перенастройка ИФА «Эволис» (стоимостью около 150  тысяч рублей)  может быть осуществлена только с привлечением лицензированных инженеров,  и неизбежно приведет к перебоям в проведении лабораторных исследований,  на срок около 13  суток.
Руководствуясь ст.  17  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  жалоба ООО «РеМи» признана необоснованной.

2012-02-28  05:48:00